
ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування та поточний ремонт стерилізаційного і дезінфекційного обладнання (автоклави, дезкамери).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 180 000,00 грн з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-25-004457-b
Місце надання послуг: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23, вул. Залізна 17 А.
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
  1.Забезпечити працездатність та безаварійну роботу стерилізаційного і дезінфекційного обладнання (автоклави, дезкамери) відповідно до «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»  НПАОП 0.00-1.81-18.  

2.Планове технічне обслуговування обладнання повинно виконуватись підприємством, яке має відповідні ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки «Держгірпромнагляду»/«Держпраці» України та навчений персонал, який має підтверджену кваліфікацію на виконання даних робіт.

3.Технічне обслуговування обладнання повинно проводитись оригінальними запчастинами заводу-виробника. Вартість замінених та витратних матеріалів повинна враховуватись в кошторисі на технічне обслуговування стерилізаційного і дезінфекційного обладнання.

4.Технічне обслуговування проводиться за місцем розташування обладнання на території замовника та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

5.Для забезпечення безаварійної роботи стерилізаційного і дезінфекційного обладнання лікарні в 2022 році необхідно провести планове технічне обслуговування наступного обладнання:
ПЕРЕЛІК

обладнання, яке потребує ремонт та технічне обслуговування 
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Тип/марка
	Кількість,

шт.
	Примітка

	11.
	Стерилізатор 
	ГК-100-3М
	1
	

	22.
	Стерилізатор
	M1-ST
	1
	

	33.
	Стерилізатор
	M1-ST-НА1
	3
	

	44.
	Стерилізатор
	DGM-1000
	1
	

	55.
	Стерилізатор
	NC- 430 (S)
	1
	

	66.
	Стерилізатор
	ВК-75
	2
	

	77.
	Камера дезінфекційна 
	ВФС-10/4.5
	1
	

	88.
	Камера дезінфекційна
	КС-3
	2
	


ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту стерилізаторів 

ГК-100-3М, ВК-75 і камер дезінфекційних ВФС-10/4.5, КС-3

	№ п/п
	Найменування робіт
	Найменування обладнання
	Періодичність проведення робіт

	11.
	Провести візуально загальний зовнішній огляд електрообладнання. При цьому перевірити:

-стан електрошафи;

-пульт управління;

-стан контактів електричних апаратів;

-надійність кріплення електрообладнання, надійність з'єднань електричних ланцюгів, надійність заземлення стерилізатора;

-стан металорукавів.

 Виявлені несправності (порушена ізоляція, підгорілі контакти) необхідно виправити.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Один раз в місяць

	22.
	Виміряти опір ізоляції послідовно для кожної фази мереж  ланцюга відносно корпуса. 


	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Кожні 12 місяців

	33.
	Виміряти опір ізоляції ТЕНів послідовно для кожного нагрівача між контактами стержнів і корпусом нагрівача. При заміні ТЕНів, для запобігання прикіпання гайки до втулки, покрити гайку тонким слоєм графітної змазки.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М,

ВК-75
	Кожні 12 місяців

	44.
	Огляд гвинта прижима та двері. Перевірити стан різьби гвинта  та різьби прижима.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М,

Дезінфекційна камера КС-3  
	Змазка один раз на місяць

	55.
	Перевірити візуально герметичність  з'єднань, платності  закривання дверей, стану і надійності кріплення деталей. Підтягнути різьбові з'єднання
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Підтягти при необхідності 



	66.
	Очистити від накипі парогенератора датчиків рівня води, трубопровідної арматури, ТЕНів при допомозі антинакипіна шляхом залива антинакипіна в парогенератор та проведення цикла стерилізації без загрузки стерилізуючого об'єкта з послідуючим видаленням шлама.  Допускається видалення накипі шляхом механічної очистки.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Один раз в місяць

	77.
	Очистити від накипі датчики рівня та водовказівного скла. Очистку провести механічною чисткою чи розчином антинакипіна.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	По мірі забруднення

	88.
	Повірити манометри, мановакууметри, манометри електроконтактні  місцевими органами Державної метрологічної служби
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Через

 12 місяців

	99.
	Очистити зворотній клапан від накипі
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Через 2 місяці або при необхідності

	110.
	Очистити стерилізаційну камеру
	Стерилізатор

 ГК-100-3М


	Кожного дня

	111.
	Перевірити  працездатність запобіжного клапана.
	Стерилізатор

 ГК-100-3М, 

Дезінфекційна камера КС-3
	Через 6 місяців

	112.
	Провести  візуально загальний зовнішній огляд електрообладнання. При цьому перевірити:

-пульт управління;

-стан контактів електричних апаратів;

-надійність кріплення електрообладнання, надійність з'єднань електричних ланцюгів, надійність заземлення стерилізатора;

-стан металорукавів. Виявлені несправності (порушена ізоляція, підгорілі контакти) необхідно виправити.
	Стерилізатор

ВК-75,

 Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Один раз на місяць

	113.
	Змазати різьбові частини відкидних болтів
	Стерилізатор

ВК-75
	По мірі необхідності

	114.
	Очистити від накипі   ТЕНи .

Допускається видалення накипі шляхом механічної очистки. 
	Стерилізатор

ВК-75
	один раз на 3 місяці 

	115.
	Очистка електрода датчика рівня
	Стерилізатор

ВК-75
	один раз на 2 місяці

	116.
	Очистити від накипі внутрішні поверхні водопарової камери шляхом заливки в водопарову камеру розчину антинакипіна та включенням стерилізатора і нагріванням води до досягнення тиску в камері 0,6 кгс/см2.
	Стерилізатор

ВК-75
	Один раз в 6 місяців

	117.
	Перевірити  працездатність запобіжного клапана.
	Стерилізатор

ВК-75
	Через 6 місяців

	118.
	Повірити манометри, мановакууметри, манометри електроконтактні  місцевими органами Державної метрологічної служби
	Стерилізатор

ВК-75
	Через 12 місяців

	119.
	Виміряти опір ізоляції послідовно для кожної фази мереж ланцюга відносно корпуса. 
	Стерилізатор

ВК-75
	Через 12 місяців

	220.
	Провести зовнішній огляд деталей та вузлів камери
	Дезінфекційна камера  

ВФС-10/45,

 КС-3
	Один раз на місяць

	221.
	Перевірити герметичність та щільність прилягання прокладки до дверного проєму
	Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Один раз на місяць

	222.
	Перевірити герметичність клапанів повітроводів
	Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Один раз на місяць

	223.
	Повірити манометри та термометри  місцевими органами Державної метрологічної служби
	Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Через 12 місяців

	224.
	Перевірити та очистити від накипі та механічних забруднень трубопровід і арматуру.

Очистку провести механічним шляхом.
	Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Через 3 місяця

	225.
	Перевірити  герметичність трубопроводів
	Дезінфекційна камера  ВФС-10/45
	Один раз на місяць

	226.
	Перевірити зовнішній огляд деталей та вузлів камери
	Дезінфекційна камера КС-3  
	Один раз на місяць

	227.
	Перевірити візуально герметичність з'єднань плотності закривання двері, стану і надійності кріплення деталей. Підтягнути різьбові з'єднаня.
	Дезінфекційна камера КС-3  
	Один раз на місяць

	228.
	Перевірити герметичність трубопроводів
	Дезінфекційна камера КС-3  
	Один раз на місяць

	229.
	Повірити мановакууметр та термометр  місцевими органами Державної метрологічної служби
	Дезінфекційна камера КС-3  
	Через 12 місяців


ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту 

стерилізатора М1-ST 

          Встановлюються такі види технічного обслуговування і ремонту:

 – технічний огляд (перед кожним включенням);

 – технічний догляд (через кожні 500 годин роботи стерилізатора; перший технічний догляд після 100 годин напрацювання );

 – поточний ремонт (через кожні 2000 годин роботи стерилізатора).
ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД:

1. Перевірити відсутність протікань крізь ущільнювачі, різьбові з’єднання;

2. Перевірити справність підключаючих дротів і стан внутрішнього і зовнішнього електромонтажу;

3. Перевірити стерилізатор на предмет бруду, особливу увагу приділити водовказівному склу.

4. Очистити від накипу стерилізаційну камеру.

ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД:

1. Виконати усі роботи по технічному огляду;

2. Підтягнути різьбові з'єднання;

3. Перевірити роботу запобіжного клапану;

4. Оглянути затвор дверей, перевірити стан та кріплення деталей, перевірити регулювання зажима ричагів. Змазати затвор дверей.

5. Виконати роботи по очищенню ТЕНів від накипу.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ:
1. Виконати усі роботи по технічному догляду;

2. Перевірити стан ущільнювачів, замінити, якщо пошкоджені;

3. Перевірити стан заземлення.

4. Перевірити стан ТЕНів.

5. Перевірити стан пускової електроапаратури, електромережі, датчиків. 

Усі роботи, які проводяться по технічному обслуговуванню і ремонту необхідно фіксувати в журналі з поміткою, які роботи  виконувалися, а також з прізвищем та підписом спеціаліста, який виконував ці роботи.

            Повірити усі метрологічні прибори місцевими органами Державної метрологічної служби (1 раз у рік). 

ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту 

стерилізатора М1-ST-НА1

1.  Встановлюються наступні види технічного обслуговування і ремонту:

· технічний огляд;

· технічний догляд;

-      поточний ремонт.

2.   Періодичність видів технічного обслуговування і ремонту:

-    технічний огляд – перед кожним включенням;

-    технічний догляд – через кожні 500 годин роботи виробу.

Перший технічний догляд після 100 годин.

· поточний ремонт – через кожні 2000 годин роботи виробу. Вказані терміни періодичності, догляду і ремонту є орієнтовними.

Технічне обслуговування і  ремонт комплектуючих проводити згідно паспортів на вироби і комплектуючі.

3.ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД:

3.1. Перевірити відсутність підтікань через ущільнення, різьбові з`єднання;

3.2. Перевірити справність підключених проводів і стан внутрішнього і зовнішнього монтажу;

3.3. Перевірити чистоту всього виробу. При необхідності витерти забруднення. При забруднені водовказівного скла відкрутити гайки і прочистити його;

3.4. Щоденно в кінці кожної робочої  зміни витерти внутрішню поверхню стерилізаційної камери  вологою серветкою, а потім  сухою серветкою, щоб видалити накип, що утворився на поверхні стерилізаційної камери. 

 До наступної зміни дверцята стерилізаційної камери повинні бути відчинені.

4. ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД:

4.1. Виконати всі роботи по технічному огляду;

4.2. Підтягнути різьбові з`єднання;

4.3. Перевірити роботу запобіжного клапана;

4.4. Виконати роботи по змащуванню затвора дверцят;

4.5. Виконати роботи по очищенню ТЕНів від накипу.

5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ:

5.1. Виконати всі роботи по технічному догляду;

5.2. Перевірити стан прокладок, якщо вони мають не належний стан, замінити новими;

5.3. Перевірити стан заземлення. Опір, що вимірюється між клемою РЕ і будь-якою доступною металевою частиною виробу, яка може опинитися під напругою, повинен бути не більше 0,1 Ом.

5.4. Перевірити стан ТЕНів;

5.5. Перевірити стан пускової електроапаратури, електропроводки, датчиків і т.ін.

Поточний ремонт стерилізатора виконується силами фахівців ремонтних служб обслуговуючої організації.

Виклик спеціалістів і ремонтників проводиться згідно з домовленістю між обслуговуючим підприємством і закладом, що експлуатує стерилізатор.

Всі роботи по технічному обслуговуванню і ремонту необхідно реєструвати в журналі з вказуванням виконаних робіт, прізвищем і підписом особи, яка виконувала роботи.

Необхідно регулярно проводити повірку приборів, що працюють під тиском в спеціальних органах. Періодичність повірки визначається територіальними вимогами, де експлуатується виріб.

Технічне обслуговування проводять кваліфіковані електромеханіки під керівництвом особи, відповідальної за технічне обслуговування стерилізатора. Відповідальні  за справний стан, за безпечну експлуатацію і технічне обслуговування стерилізаторів призначаються наказом по лікувальному закладу з числа ІТР, що пройшли перевірку знань у встановленому порядку.

ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту 

стерилізатора DGM-1000 
	№ п/п
	Найменування робіт
	Періодичність проведення робіт

	11.
	Провести візуально загальний зовнішній огляд. 


	Один раз в місяць

	22.
	Очистити запобіжний клапан. 
	Один раз в місяць 

	33.
	Очистити паз ущільнювача дверей і перевірити стан ущільнювача. 
	Один раз в місяць 

	44.
	Очистити сітки парового і водяного фільтрів. 
	Один раз в місяць 



	55.
	Перевірити герметичність. Огляд  магістралей і вузлів стерилізатора на предмет протікання.
	Один раз в місяць 



	66.
	Змащування механізму привода замикання дверей. 
	 Один раз в місяць 



	77.
	Перевірити і очистити датчики рівня води. 
	Один раз в місяць 

	88.
	Перевірити і очистити дренажні клапани. 
	Один раз в місяць 



	99.
	Перевірити манометри на цілісність. 
	Один раз в місяць 



	110.
	Промити парогенератор від накипу. 
	Один раз в 3 місяця 



	111.
	Перевірка показників температурного датчика.  
	Один раз в 3 місяця 

	112.
	Перевірити і очистити від накипу ТЕНи. 


	Один раз в 6 місяців 

	113.
	Перевірити надійність електричних контактів. 
	Один раз в 6 місяців 

	114.
	Перевірка роботи запобіжного клапану. 


	Один раз на рік


А також в перелік робіт по технічному обслуговуванню і ремонту стерилізатора  DGM-1000 в період всього терміну експлуатації входять наступні роботи:

               – техобслуговування механізмів дверей (змащування механізмів приводу замикання дверей);

               – догляд за ущільнювачем дверей (візуальний огляд, очищення від будь-яких забруднень, заміна при будь-яких пошкодженнях);

               – регулярна очистка камери і завантажувальних візків;

 – очистка сіток. 

Усі роботи, які проводяться по технічному обслуговуванню і ремонту необхідно фіксувати в журналі з поміткою, які роботи  виконувалися, а також з прізвищем та підписом спеціаліста, який виконував ці роботи.

            Повірити усі метрологічні прибори місцевими органами Державної метрологічної служби (1 раз у рік). 

ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту

стерилізатора NC – 430 (S)

ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Всі захисні клапани, які піддаються прямому тиску пари, повинні замінюватися раз на 6 років, авторизованим персоналом.

2. Система герметизації дверей повинна замінюватися авторизованим персоналом через 500 процедур пуску автоклаву, або раз на шість місяців.

3. Повітряний фільтр повинен замінюватися через 300 операцій.

4. Рекомендовано щотижневе проведення процедури тесту Bowie&Dick, тоді як Вакуум-тест повинен проводитися на початку робочого дня, до нагрівання камери, для забезпечення ефективного функціонування приладу.

ЧИЩЕННЯ

1.  Чистити прилад треба, коли камера на рівні кімнатної температури після відключення кабелю живлення. 

2. Якщо прилад використовується щодня, стерилізаційну камеру потрібно чистити  раз на тиждень. Рідкий засіб для миття посуду можна використовувати для видалення плям. Можливий вплив інших миючих засобів повинен прийматися до уваги перед застосуванням. 

3. Для запобігання пошкодження камери, потрібно використовувати м'яку ганчірку.

4. Камера повинна перевірятися перед кожною стерилізацією від можливого забруднення та негайно після стерилізації, якщо це потрібно.

5. Стерилізована партія перед завантаженням повинна бути дезінфікована.

Роботи, які виконуються після установки та монтажу усього обладнання

          Перевірка технічного стану після його установки та монтажу:

         – перевірка кріплення всіх приборів, з'єднань трубопроводів, арматури, стан електрообладнання, усунення несправностей;

         – проведення пробної стерилізації при не завантаженій камері, перевірка герметичності з'єднань трубопровода і ущільнювача двері; 

         – перевірка надійності заземлення;

         – виявлені несправності необхідно усунути.

Поточний ремонт :

Повинен виконуватись тільки інженерно-технічним персоналом спеціалізованої організації, яка має досвід надання аналогічних послуг не менше 3-х років, та виконується при виході з ладу обладнання в процесі його експлуатації. У цьому випадку відбувається тільки зупинка агрегатів.        

Під час поточного ремонту повинні проводитись випробування та вимірювання, завдяки яким несправності обладнання виявляються на ранніх стадіях.

Поточний ремонт включає в себе:

–
визначення несправності;

–
часткова чи повна (при необхідності) розборка обладнання;

–
заміна  вузлів та деталей що вийшли з ладу;

–
зборка;

–
регулювання режимів роботи;

–
перевірка працездатності;

–
передача персоналу обладнання для подальшої експлуатації.

          Поточний ремонт обладнання виконуєтся за місцем експлуатації обладнання, а при необхідності в стаціонарному пункті виконавця. 

          Виконавець повинен проводити за потребою монтаж, демонтаж обладнання, видачу технічних заключень, вилучення (при наявності) дорогоцінних металів та підготовку списаної медичної техніки до утилізації.

РОБОТИ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ОБЛАДНАННЯ :

            -  
перевірка пожежної безпеки;

-
перевірка на герметичність;

-
перевірка надійності кріплення арматури;

-
ведення відповідної документації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

1. Технічне обслуговування повинно здійснюватися організацією, яка має відповідні дозволи та ліцензії на виконання робіт підвищеної  небезпеки з посудинами що працюють під тиском з кваліфікованим інженерним персоналом.

2. Наявність персоналу , який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 з наданням копії посвідчень.

3. Наявність стаціонарного пункту для ремонту обладнання та відповідної матеріально-технічної бази.

4. Підприємство повинно підтвердити наявність досвіду з ремонту та технічного обслуговування запропонованого обладнання, та надати не менше 2 копій договорів для підтвердження.

5. Надати відгуки від Замовників про виконання аналогічних робіт.

6. Надати гарантійний термін на проведені роботи не менше 6 місяців від авторизованої сервісної компанії.

7. При необхідності провести навчання персоналу по роботі з обладнанням
Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) шляхом аналізу ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні послуги, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідних послуг), спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro".


