Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Каталка медична (код за ДК 021:2015 «33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2019 31163- Каталка лежача адаптаційна). 
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-09-012894-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
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	Каталка має бути оснащена відкидними бічними поручнями 
	відповідність
	

	Поверхня для сну пацієнта складається з трьох частин: опори для спини, опори для стегон та опори для гомілок.
	3-х секційне
	

	Бічні поручні повинні бути зафіксовані у повністю піднятому положенні. Бічні поручні повинні складатися у крайнє нижнє положення.
	положення бічних поручнів: верхнє та найнижче
	

	Каталка оснащена рукоятками (ручки для штовхання)
	2 ручки для штовхання
	

	Термін використання
	Не менше 10 років
	

	Загальна довжина
	2130 мм
	

	Загальна ширина
	700 мм
	

	Ламінована опора для спини та роз’єм для рентгенівської касети
	Можливість (опційно)
	

	Висота ліжка (без матраца)
	530-810 мм
	

	Положення Тренделенбурга
	-17 ,17/ 0 (Ручне)
	

	Кут нахилу опори для спини
	700
	

	Кут опори для ніг
	300
	

	Простір під ліжком
	125 мм
	

	Діаметр колеса
	125 мм
	

	Безпечне робоче навантаження
	250 кг
	

	Колісна система з центральним блокуванням
	функції: гальмування, вільного руху та блокування напрямку
	

	Тримач кисневого балона
	наявність
	


	Регулювання спинки за допомогою газових пружин
	наявність
	

	Інфузійна стійка з нержавіючої сталі
	наявність
	

	Регулювання високого/низького положення, положення Тренделенбурга, зворотнього Тренделенбурга за допомогою гідравліки
	наявність
	

	Двосторонні педалі для регулювання
	наявність
	

	Міцна та гігієнічна конструкція, немає небезпеки випадкового защемлення
	наявність
	

	Напівпрозоре рентгенівське ложе
	наявність
	

	1. Комплектація

	Каталка
	1 одиниця

	Матрац
	1 одиниця

	Колесо
	4 одиниці

	Посібник користувача
	1 екземпляр

	Ремені для фіксації пацієнта 
	1 коплект


Загальні вимоги:
1. Учасник повинен  надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника або інструкції користувача з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах.

1. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію.

1. Доставка товару та навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок та силами постачальника.

1. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи з потреби лікувального закладу та з використанням даних ринку (пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель).
Очікувана вартість предмета закупівлі – 760 500,00 грн з ПДВ 
Джерело фінансування: кошти обласного бюджету.
