Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
[bookmark: _Hlk127779010]2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом (томограф магнітно-резонансний 1,5 Т), (НК 37654 - Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) (код за ДК 021:2015 ДК 021:2015 «33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-14-010398-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
[bookmark: _Hlk114839535]Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом (томограф магнітно-резонансний 1,5 Т)  (НК 37654- Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом), 1 комплект
Загальні вимоги
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог  Документації.
Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару Медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідн(і)у сторінку(и) технічного документу виробника (настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами), в якому міститься ця інформація разом з додаванням оригіналу або завіреної копії документації.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку на момент подання пропозицій або на момент поставки запропонованого товару.
На підтвердження Учасник повинен надати:
завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту
3. Учасником закупівлі може бути тільки безпосередньо завод-виробник або його авторизований офіційний представник або дистриб’ютор (продавець) в Україні (статус офіційного представника або продавця має бути підтверджений зі сторони компанії-виробника). 
На підтвердження Учасник повинен надати Оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен адресуватись Замовникові та включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі (відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі).
4. Сервісне обслуговування предмету закупівлі, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованим інженером. 
На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифікату (ів) сервісного (их) інженеру (ів), які були видані виробником та інформаційний лист Постачальника та/або Продавця товару про наявність сервісного центру, або служби по обслуговування запропонованого обладнання на території України (із зазначенням його адреси).
[bookmark: _Hlk109900535][bookmark: _Hlk114741656]5. Гарантійний термін обслуговування товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. (На підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).
[bookmark: _Hlk109900596]6. Проведення доставки, інсталяції (пусконалагоджувальних робіт) товару за рахунок Учасника. (На підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).
[bookmark: _Hlk109900651]7. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством. (На підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).
[bookmark: _Hlk109900700]8. Рік випуску обладнання, не раніше 2022 року. (На підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	№
	Найменування технічних параметрів
	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається
	Відповідність Так/Ні, з посиланням на номер сторінки документу, на якій міститься відповідна інформація (настанова з експлуатації або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів)

	1
	Загальні технічні вимоги

	1.1
	Магнітно-резонансний томограф з напруженістю (індукцією) магнітного поля не менше 1,5 Тесла
	Наявність 
	

	2
	Магніт

	2.1
	Тип магніту
	Надпровідний 
	

	2.2
	Напруженість (індукція) магнітного поля
	Не менше 1,5 Тесла
	

	2.3
	Внутрішній діаметр тунелю в Ізо центрі магніту
	Не менше 60 см
	

	2.4
	Система активного екранування магніту
	Наявність 
	

	2.5
	Максимальне поле огляду FOV мм
	Не менше 500
	

	2.6
	Однорідність магнітного поля при середньоквадратичному методі вимірювання V-RMS (типова), ppm, небільше:
для сфери діаметром 10 см
для сфери діаметром 20 см
для сфери діаметром 30 см 
для сфери діаметром 40 см
	


0,01 ppm
0,045 ppm
0,2 ppm
1,1 ppm

	

	2.7
	Технологія “нульового”випаровування рідкого гелію
	Наявність 
	

	2.8
	Максимальна відстань крайового поля лінії 5 Гаус від ізоцентру магніту:
· в аксіальному напрямку (по осі Z)
· в радіальному напрямку  (по осях X та Y)
	

Не більше 4,0 м
Не більше 2,5 м
	

	2.9
	Вага магніту включаючи гелій
	Не більше 3250 кг
	

	2.10
	Довжина тунелю магніту 
	Не більше 157 см
	

	3
	Система охолодження

	3.1
	Кірогенно-гелієва система
	Наявність 
	

	4
	Градієнтна система

	4.1
	Максимальна амплітуда градієнту на кожну вісь
	Не менше 33мТл/м
	

	4.2
	Максимальна швидкість зростання градієнту на кожну вісь
	Не менше 125мТл/м/мсек

	

	4.3
	Система зниження акустичного шуму при скануванні 
	Наявність 
	

	5
	Радіочастотна (РЧ) система

	5.1
	Максимальна потужність передавача РЧ сигналів
	Не менше 15 кВт 
	

	5.2
	Система обробки РЧ сигналу
	Цифрова 
	

	5.3
	Кількість портів для котушок не менш
	4
	

	5.4
	Кількість незалежних РЧ каналів не менше 16
	Наявність 
	

	6
	Стіл пацієнта та система забезпечення комфорту та безпеки пацієнта

	6.1
	Максимальне навантаження на стіл пацієнта
	Не менше 200 кг
	

	6.2
	Діапазон переміщення деки стола в повздовжньому напрямку
	Не менше 215 см
	

	6.3
	Точність позиціонування деки стола
	Не гірше +/-0,5 мм
	

	6.4
	Регульоване освітлення в каналі магніту
	Наявність 
	

	6.5
	Діапазон сканування 
	Не менше 140 мм
	

	6.6
	Регульована вентиляція в каналі магніту
	Наявність
	

	6.7
	Система двостороннього зв’язку з пацієнтом
	Наявність
	

	6.8
	Кнопка аварійного виклику для пацієнта
	Наявність
	

	6.9
	Система синхронізації досліджень з фізіологічними параметрами (ЕКГ, пульс, дихання)
	Наявність
	

	6.10
	Комплект для забезпечення комфорту пацієнта під час досліджень (матрац, підголівник, підколінники, ремінь для фіксації пацієнта)
	Наявність
	

	7
	РЧ-котушки

	7.1
	Інтегрована в магніт приймально-передавальна котушка для дослідження всього тіла
	Наявність
	

	7.2
	Багатоканальна котушка для голови та шиї з кількістю каналів не менше 16
	Наявність
	

	7.3
	Багатоканальна котушка для спини з кількістю каналів не менше 18
	Наявність
	+

	7.4
	Багатоканальна котушка для тіла з кількістю каналів не менше 13 для дослідження грудної клітини, черевної порожнини, малого тазу, серця, периферичних судин
	Наявність
	

	7.5
	Гнучка котушка малого розміру

Гнучка котушка великого розміру
	Наявність

Наявність
	

	7.6
	Спеціалізована приймальна котушка для коліна з кількістю каналів не менше 18
	Наявність
	

	7.7
	Спеціалізована приймальна котушка для плеча з кількістю каналів не менше 16
	Наявність
	

	7.8
	Автоматичне визначення котушок та їх елементів для забезпеченнянайвищого співвідношення сигнал/шум для вибраної анатомічної області дослідження
	Наявність
	

	8
	Консоль оператора, комп’ютерна система та система реконструкції зображень

	8.1
	Оперативна пам'ять основного процесу
	Не менше 16Гб
	

	8.2
	Швидкість реконструкції зображень на матраці 256х256 і 100% полем огляду
	Не менше 15000 зобр./сек
	

	8.3
	Система архівування на СD-диски
	Наявність
	

	8.4
	Можливість архівування зображення через порт USB
	Наявність
	

	8.5
	ІнтерфейсDICOM
	Наявність
	

	8.6
	Монітор з обробки медичних зображень діагоналлю не менше 24 дюйми
	Наявність
	

	8.7
	Роздільна здатність монітору
	Не менше 1280х1024 пікселів
	

	9
	Пакети клінічних програм та параметри збору даних 

	9.1
	Пакет клінічних програм для дослідження центральної нервової системи (голова, шия, хребет)
	Наявність
	

	9.2
	Пакет клінічних програм для дослідження черевної порожнини
	Наявність
	

	9.3
	Пакет клінічних програм для усього комплексу ортопедичних досліджень
	Наявність
	

	9.4
	Пакет клінічних програм для усього комплексу ангіографічних досліджень з використанням контрасту та без контрастних досліджень судин будь-якої локалізації
	Наявність
	

	9.5
	Програмне забезпечення для проведення МР досліджень з болюсним введенням контрастної речовини та моніторингу проходу болюса в зону дослідження в режимі реального часу
	Наявність
	

	9.6
	Пакет клінічних програм для дослідження молочних залоз
	Наявність
	

	9.7
	Пакет візуалізації дифузії з високою роздільною здатністю
	Наявність
	

	9.8
	Метод корекції артефактів руху з використанням радіального кодування k-простору, що дозволяє отримувати діагностично–значимі зображення високої роздільної здатності під час дослідження пацієнтів з неконтрольованими різкими рухами
	Наявність
	

	9.9
	Методи придушення МР-сигналу від жирової тканини
	Наявність
	

	9.10
	Методи проведення ангіографічних досліджень без використання контрастних препаратів
	Наявність
	

	9.11
	Технологія дифузійно-зваженої контрастності
	Наявність
	

	9.12
	Синхронізація сканування по ЕКГ, пульсу, диханню
	Наявність
	

	9.13
	Максимальне поле огляду
	Не менше 500 мм
	

	9.14
	Мінімальне поле огляду
	Не більше 5 мм
	

	9.15
	Максимальна матриця збору даних
	Не менше 1024х1024
	

	9.16
	Мінімальна товщина зрізу в режимі 2D
	Не більше 0,5 мм
	

	9.17
	Мінімальна товщина зрізу в режимі 3D
	Не більше 0,05 мм
	

	10
	Високопродуктивна робоча станція обробка даних з МРТ

	10.1
	Спеціалізована мультимодульна мережева робоча станція для візуалізаціїта обробки медичних зображень з програмним пакетом для рутинних клінічних застосувань в МРТ
	Наявність
	

	11
	Додаткове обладнання

	11.1
	Радіочастотний захист приміщення (РЧ клітка Фарадея) – екранування з внутрішнім оздобленням «під ключ»
	Наявність
	

	11.2
	DICOM сумісний медичний термографічний принтер з технологією «сухого» друку для плівок розміром 35х43 см
	Наявність
	

	11.3
	Щит силовий розподільчий
	Наявність
	

	11.4
	Джерело безперебійного живлення для робочої станції
	Наявність
	

	11.5
	Шафа для зберігання котушок та аксесуарів МРТ усередині РЧ кабіни
	Наявність
	

	11.6
	Спеціальна амагнітна каталка для транспортування пацієнта
	Наявність
	

	11.7
	Сканер металу ручний
	Наявність
	

	11.8
	Спеціальна професійна система охолодження МРТ та система кондиціювання приміщення, монтаж, запуск в експлуатацію
	Наявність
	

	11.9
	Інжектор для МРТ досліджень з контрастуванням
	Наявність
	

	11.10
	Джерело безперервного живлення для усієї системи
	Наявність
	


				
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 49 700,00грн з ПДВ.
Джерело фінансування: Місцевий бюджет
[bookmark: _GoBack]
