Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Ліжко для пологів (код за ДК 021:2015 «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (код за НК 15732 Ліжко для народжування)).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-25-016004-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Ліжко для пологів (код за ДК 021:2015 «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (код за НК 15732 Ліжко для народжування)), 5 шт.
	№
п/п
	Найменування технічної  вимоги
	Значення
	Відповідність (так/ні) з посиланням на нормативний документ

	1
	Ліжко для прийому пологів може використовуватися протягом усього часу перебування пацієнтки в пологовому відділенні: в передпологовому, пологовому та післяпологовому періоді.
	Наявність
	

	2
	Ліжко можна використовувати як звичайне ліжко до та після пологів. Під час пологів секцію ніг можна зняти, а ліжко може бути гінекологічним операційним столом.
	Наявність
	

	3
	Пульт керування та педалі керування
	Наявність
	

	4
	Ліжко повинно мати на кожному куті ліжка  гумові амортизатори
	Наявність
	

	5
	Конструкція ліжка виконана із сталевих профілів, покритих порошковою фарбою та закриті кожухами з ABS-пластика.
	Наявність
	

	6
	Ліжко повинно мати 3 частини ложа, які покриті АБС-вакуумованим покриттям. При необхідності їх можна зняти для очищення.
	Наявність
	

	7
	Матраци для ліжка виконані з пінополіуретану та водонепроникною, антибактеріальною обшивкою
	Наявність
	

	8
	Ліжко має 3 електродвигуни
	Наявність
	

	9
	Регулювання висоти за допомогою електромотора.
	Наявність
	

	10
	Регулювання нахилу спинної секції, положення Тренделенбурга та антиТренделенбурга здійснюється за допомогою електромоторів
	Наявність
	

	11
	Конфігурація ліжка:
- головний і ножний пластикові торці - знімні;
- можливість зміни положення крісла;
- основа ліжка на мобільній основі з колесами та центральною системою блокування 
	Наявність
	

	12
	Довжина ліжка
	Не менше 2020 мм
	

	13
	Максимальна ширина рами ложа
	Не менше 1030 мм
	

	14
	Регулювання висоти
	Не гірше 540 до 975 мм
	

	15
	Регулювання секції спини
	Не гірше 0° до 70°
	

	16
	Положення Тренделенбурга
	21°
	

	17
	Положення антиТренделенбурга
	21°
	

	18
	 гінекологічного лоток
	наявність
	

	19
	Максимальне навантаження
	Не гірше 250 кг
	

	20
	Інфузійна стійка
Матрац
Контейнер для відходів
Анестезіологічна рамка
Центральний замок
Акумулятор
                     Ручна СЛР
Педалі керування
2 опори гінекологічні
2 опори для литок
Лоток гінекологічний
Підставка на колесах для зберігання аксесуарів
	
Наявність
	

	21
	Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, яка підтверджує якість запропонованого товару.
	Наявність
	

	22
	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 18 місяців.
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі
	Наявність
	

	23

	Інструкція (паспорт) з експлуатації українською мовою 

	Наявність



	

	24
	Гарантійний термін 24 місяці
	Наявність
	


 Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, та таким, що не був у використанні.
На підтвердження, Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому він повинен зазначити відповідність вимогам, зазначених в даному пункті.
2. Проведення доставки Товару за рахунок Учасника (надати гарантійний лист).
3. Відповідність характеристик товару запропонованого Учасником Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) інструкції з експлуатації, або технічної специфікації, технічного опису, в якій міститься ця інформація разом з додаванням завірених її копії, або копій її відповідних розділів. Підтвердження відповідності медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:
а) завірену копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту
5. Учасник повинен надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.
					
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.
[bookmark: _GoBack] Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 375 000,00грн з ПДВ.
Джерело фінансування: кошти НСЗУ.

